## Sheet1
№1 | Комплект рідинного хроматографа | Liquid Chromatograph System
| ріднинний хроматограф моноблочного типу з діодно-матричними та флуорисцентними детекторами | Monoblock-type liquid chromatograph with diode-array and fluorescence detectors
| діапазон робочого протоку 0,0001 – 10,0000 мл/хв | Working flow rate range: 0.0001–10.0000 mL/min
| діапазон температур термостату колонок -10С від кімнатних | Column thermostat temperature range: from –10 °C to ambient temperature
| діапазон довжин хвиль діодно-матричного детектора 190-800 нм | Wavelength range of the diode-array detector: 190–800 nm
| аналітичні колонки та передколонки. Попередньо визначено С18, NH2, 5мкм або ті, що будуть відповідати поставленим задачам (читати п. "Використання обладнання") роботи на конкретному приладі | Analytical columns and guard columns. Preliminarily defined as C18, NH2, 5 µm, or others that meet the specified tasks (see section “Equipment use”) for operation on a specific instrument
| джерело безперебійного живлення, ПК відповідної потужності, програмне забезпечення відповідно потужності та потребам запропонованого приладу | Uninterruptible power supply (UPS), PC of appropriate performance, software corresponding to the power and requirements of the proposed instrument
| пуско-налагоджувальні роботи, навчання персоналу | Installation and commissioning works, personnel training
| сервісне обслуговування в Україні, гарнтія не менше 1 року. Постгарнтійне обслуговування і можливість придбати комплектуючі не менше 5 років з моменту установки обладнання (*мається на увазі термін можливого перебування на ринку та випуску моделі). | Service support in Ukraine, warranty of at least 1 year. Post-warranty service and availability of spare parts for at least 5 years from the date of equipment installation (refers to the expected period of market availability and model production)
| Використання обладнання: | Intended use of the equipment
| Визначення вмісту у ґрунті, воді, рослинній продукції забруднювачів органічного походження, наприклад, – нафти, поліароматичних вуглеводнів, фенолів, нітротолуолів, гексогену, тротилу, діфенілів та інших речовин мілітарного походження. | Determination of the content of organic contaminants in soil, water, and plant products, for example: petroleum products, polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, nitrotoluenes, RDX (hexogen), TNT, diphenyls, and other substances of military origin
| Навантаження на обладнання | Equipment workload
| Робота на приладі близько 3-4 год/день | Operation approximately 3–4 hours per day
№2 | Атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES)
| Діапазон довжин хвиль: 165-870 нм | Wavelength range: 165–870 nm
| Вертикальний пальник | Vertical torch
| Детектор CCD-датчик | Detector: CCD sensor
| Аргон: чистота 99,98, економічна витрата. Допускається чистота 99,999% | Argon: purity 99.98%, economical consumption. Purity of 99.999% is acceptable
| Бажано: одночасне вимірювання довжин хвиль для усіх необхідних елементів, вихід у робочий режим протягом 20-30 хв | Preferred: simultaneous measurement of wavelengths for all required elements; readiness for operation within 20–30 minutes
| джерело безперебійного живлення, ПК відповідної потужності, програмне забезпечення відповідно потужності та потребам запропонованого приладу | Uninterruptible power supply (UPS), PC of appropriate performance, software corresponding to the power and requirements of the proposed instrument
| пуско-налагоджувальні роботи, навчання персоналу | Installation and commissioning works, personnel training
| сервісне обслуговування в Україні, гарнтія не менше 1 року. Постгарнтійне обслуговування і можливість придбати комплектуючі не менше 5 років з моменту установки обладнання (*мається на увазі термін можливого перебування на ринку та випуску моделі). | Service support in Ukraine, warranty of at least 1 year. Post-warranty service and availability of spare parts for at least 5 years from the date of equipment installation (refers to the expected period of market availability and model production)
| Використання обладнання: | Intended use of the equipment
| Аналізування проб грунту, води, рослинницької продукції для визначення вмісту хімічних сполук, валового вмісту металів у грунті, рухомих сполук елементів у грунті, елементний склад ґрунту та води, у тому числі і засоленої | Analysis of soil, water, and agricultural product samples to determine the content of chemical compounds, total metal content in soil, mobile forms of elements in soil, elemental composition of soil and water, including saline water
| Для розкладання ґрунту у хімічному аналізі використовуватимуться такі способи: ▪ розчинення ґрунту за допомогою мінеральних кислот (HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HF); ▪ сплавляння ґрунту з лужними (Na2CO3, K2CO3, NaOH, борати лужних металів і їхні суміші), кислотними (гідросульфат або піросульфат калію і B2O3), окисними (пероксид натрію, суміші пероксиду натрію з лужними плавнями) та відновними плавнями | For soil decomposition in chemical analysis, the following methods will be applied Soil dissolution using mineral acids (HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HF) Soil fusion with alkaline fluxes (Na2CO3, K2CO3, NaOH, alkali metal borates and their mixtures), acidic fluxes (potassium hydrosulfate or potassium pyrosulfate with B2O3), oxidizing fluxes (sodium peroxide and mixtures of sodium peroxide with alkaline fluxes), and reducing fluxes
| Навантаження обладнання | Equipment workload
| Робота на приладі близько 3-4 год/день | Operation approximately 3–4 hours per day